LE690 - Metrologia Industrial

Prof. Paulo Sérgio de Arruda Ignácio

Universidade Estadual de Campinas

FCA – Faculdade de Ciências Aplicadas

Prática 1: Calibração de Paquímetros e Micrômetros Analógicos e Digitais

Abril/2026

Henrique Arbex Rodrigues Piscopo				RA: 284675

Inácio Fernandes Pegoretti 						RA: 284681

Pedro Henrique Saab Turkowski					RA: 201029

Miguel Maciel Cialdini						RA: 284735

Vitor Castellon Araujo 						RA: 284780

Felipe Koiti Arima                                              	         	   	RA: 213716

Limeira

2026

RESUMO

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da calibração de dois instrumentos de medição dimensional amplamente utilizados na indústria: o paquímetro analógico (resolução de 0,05 mm) e o micrômetro externo (resolução de 0,001 mm), ambos da marca Mitutoyo. Para a realização do experimento, cada integrante do grupo selecionou um paquímetro e um micrômetro, identificados por seus números de série. A calibração foi conduzida pelo método de comparação direta com blocos padrão rastreados, sendo executadas medições externas, internas, de profundidade e de ressalto com o paquímetro, e medições externas com o micrômetro. Os resultados evidenciaram que os micrômetros apresentaram erros sistemáticos de magnitude significativamente inferior aos dos paquímetros, coerente com sua maior resolução. As medições de profundidade e ressalto foram as que apresentaram maior dispersão entre operadores, indicando maior dificuldade técnica nesses modos de medição.

SIMBOLOGIA E NOMENCLATURA

As variáveis utilizadas neste relatório estão relacionadas às grandezas dimensionais, expressas em milímetros (mm). Os erros de medição são calculados como a diferença entre o valor indicado pelo instrumento e o valor convencional verdadeiro do padrão (Erro = Valor Medido – Valor de Referência). Todas as variáveis estão descritas literalmente ou por meio da respectiva unidade de medida.

INTRODUÇÃO

Instrumentos de medição como o paquímetro e o micrômetro desempenham papel fundamental na obtenção de medidas precisas e confiáveis em ambientes industriais e laboratoriais. O paquímetro é uma ferramenta versátil, capaz de medir dimensões externas, internas, profundidades e ressaltos, sendo amplamente utilizado em oficinas mecânicas, laboratórios e indústrias. O micrômetro, por sua vez, é essencial para medir pequenas dimensões com alta precisão, sendo frequentemente empregado em indústrias de precisão e laboratórios de metrologia.

O paquímetro analógico funciona por meio do deslizamento de um cursor móvel sobre uma régua graduada, utilizando a escala principal e o nônio (escala Vernier) para a leitura de frações de milímetro. Os micrômetros analógicos operam com base em um parafuso micrométrico, onde uma volta completa do tambor corresponde a um deslocamento de 0,5 mm da ponta de medição, permitindo medições com resolução de 0,001 mm.

A calibração regular desses instrumentos é essencial para garantir a confiabilidade das medições. O processo envolve a comparação das indicações do instrumento com padrões de referência conhecidos e rastreáveis, permitindo identificar e quantificar erros sistemáticos. Fatores como desgaste mecânico, choques e condições ambientais podem afetar a precisão dos dispositivos, tornando a calibração periódica indispensável.

MATERIAIS E MÉTODOS

EQUIPAMENTO

Para o experimento, foram utilizados paquímetros analógicos (resolução de 0,05 mm) da marca Mitutoyo, um para cada integrante do grupo, assim como micrômetros externos (faixa 0–25 mm, resolução de 0,001 mm) da mesma marca, também um para cada participante.

MATERIAIS

Como padrões de referência, foram utilizados blocos padrão de aço, acompanhados de seus suportes e blocos auxiliares, todos da marca Mitutoyo. Os blocos cobriram as faixas de medição de interesse de cada instrumento.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Cada integrante selecionou um paquímetro e um micrômetro e anotou o número de série de cada equipamento. Os blocos padrão foram fixados nos suportes com auxílio de blocos auxiliares. Para o paquímetro, realizaram-se medições externas (padrões de 5, 10, 15, 20, 25 e 75 mm com 3 repetições), medições internas (padrões de 10, 23 e 75 mm com 3 repetições), medições de profundidade (padrões de 10, 23 e 75 mm) e medições de ressalto (padrões de 10, 23 e 75 mm). Para o micrômetro, realizaram-se medições externas nos padrões de 2, 5 e 10 mm. Todos os valores foram registrados e tabelados com auxílio do software Excel.

| Integrante | Nº Série Paquímetro | Nº Série Micrômetro | Blocos Padrão (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inácio | 15820357 | 57001726 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |
| Vitor | 15819937 | 59101686 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |
| Henrique | 15820334 | 59101638 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |
| Felipe | 15820257 | 57001660 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |
| Miguel | 15820286 | 57001590 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |
| Pedro | 15820034 | 59101735 | 5, 10, 15, 20, 25, 75 |

Tabela 1. Relação dos membros e equipamentos Mitutoyo utilizados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Principais partes dos sistemas de medição. O paquímetro analógico é composto pelas seguintes partes principais: bicos de medição externa (superfícies de contato para dimensões externas); orelhas de medição interna (prolongamentos para dimensões internas, como furos e ranhuras); haste de profundidade (vareta retrátil para profundidades e ressaltos); escala principal/régua graduada (graduação em milímetros); nônio ou escala Vernier (escala móvel que define a resolução do instrumento); cursor móvel (peça deslizante que porta o nônio e os bicos móveis); e parafuso de trava (fixação do cursor para estabilidade da leitura).

O micrômetro externo é composto por: arco (estrutura rígida em C com isolamento térmico); batente fixo/bigorna (superfície de referência fixa); fuso micrométrico/espiga (componente móvel rosqueado); bainha/escala fixa (graduada em mm e 0,5 mm); tambor/escala móvel (graduada em divisões de 0,01 mm); catraca/limitador de torque (garante pressão de contato uniforme); e trava do fuso (fixa o fuso na posição de medição).

Certificado de calibração. O certificado de calibração é um documento formal emitido por laboratório acreditado (preferencialmente pela CGCRE/Inmetro, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025) que atesta a rastreabilidade metrológica, a incerteza de medição expandida e os erros sistemáticos do instrumento. Os parâmetros típicos que devem constar no certificado são apresentados na Tabela 2.

| Parâmetro | Paquímetro | Micrômetro |
| --- | --- | --- |
| Resolução | 0,05 mm | 0,001 mm |
| Faixa de medição | 0 – 150 mm | 0 – 25 mm |
| Erro máx. admissível | ±0,05 mm | ±0,003 mm |
| Incerteza expandida (k=2) | ±0,02 mm (típico) | ±0,001 mm (típico) |
| Rastreabilidade | Padrões Inmetro | Padrões Inmetro |

Tabela 2. Parâmetros típicos do certificado de calibração dos instrumentos.

Diferenças metrológicas entre SM analógicos e digitais. Os sistemas de medição analógicos e digitais apresentam diferenças significativas que impactam o resultado final. Em termos de resolução, paquímetros analógicos possuem tipicamente 0,05 mm ou 0,02 mm, enquanto modelos digitais alcançam 0,01 mm. No micrômetro, a resolução é semelhante (0,001 mm), mas a leitura digital elimina a interpolação visual.

Instrumentos analógicos estão sujeitos ao erro de paralaxe (decorrente do ângulo de visão do operador) e ao erro de interpolação (identificação subjetiva da coincidência de traços no nônio), ambos eliminados em instrumentos digitais com display numérico e conversão por encoder capacitivo ou óptico. Ambos os tipos estão sujeitos a histerese mecânica, porém instrumentos digitais tendem a apresentar menor histerese e melhor repetitividade.

Em termos de desempenho metrológico global, não é possível afirmar categoricamente que um tipo é superior ao outro em todas as circunstâncias. Instrumentos digitais apresentam vantagens em resolução e eliminação de erros de leitura, contudo, instrumentos analógicos de alta qualidade, quando operados por técnicos treinados, podem apresentar desempenho comparável. Para este experimento, foram utilizados apenas paquímetro e micrômetro analógicos, porém os equipamentos digitais tendem a ser mais eficientes por reduzirem drasticamente a chance de erros de leitura.

Curvas de erros dos instrumentos. As tabelas a seguir apresentam os erros sistemáticos (Erro = Valor Medido – Valor de Referência) calculados para cada operador e ponto de calibração, além do erro médio global. Valores positivos indicam sobreestimação; negativos, subestimação.

| Operador | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 75 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inácio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vitor | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Henrique | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.050 | 0.000 | 0.000 |
| Felipe | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miguel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pedro | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Erro Médio | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.008 | 0.000 | 0.000 |

Tabela 3. Erros de medição externa – Paquímetro (mm).

Observa-se que apenas o paquímetro de Henrique (15820334) apresentou erro sistemático de –0,050 mm no ponto de 20 mm, consistente nas três repetições. Os demais instrumentos não apresentaram erros detectáveis dentro da resolução de 0,05 mm.

| Operador | 10 mm | 23 mm | 75 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Inácio | 0.033 | 0.167 | 0.000 |
| Vitor | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| Henrique | 0.000 | 0.267 | 0.000 |
| Felipe | 0.000 | 0.300 | 0.133 |
| Miguel | 0.000 | 0.167 | 0.200 |
| Pedro | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Erro Médio | 0.006 | 0.217 | 0.056 |

Tabela 4. Erros de medição interna – Paquímetro (mm).

Na medição interna, observam-se erros sistemáticos positivos generalizados no ponto de 23 mm, indicando possível folga nas orelhas de medição ou desgaste do padrão. O paquímetro de Vitor apresentou o maior erro (+0,400 mm), enquanto o de Pedro não apresentou erro detectável neste ponto.

| Operador | 10 mm | 23 mm | 75 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Inácio | 0.200 | -0.200 | 0.000 |
| Vitor | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Henrique | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| Felipe | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
| Miguel | -0.100 | 0.300 | 0.000 |
| Pedro | 0.000 | 0.400 | 1.000 |
| Erro Médio | 0.033 | 0.083 | 0.217 |

Tabela 5. Erros de medição de profundidade – Paquímetro (mm).

A medição de profundidade apresentou maior dispersão entre operadores, com erros variando de –0,200 mm (Inácio, 23 mm) a +1,000 mm (Pedro, 75 mm), evidenciando a maior dificuldade técnica deste tipo de medição.

| Operador | 10 mm | 23 mm | 75 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Inácio | 0.000 | -0.100 | 0.100 |
| Vitor | -0.050 | 0.000 | 0.000 |
| Henrique | 0.100 | -0.150 | 0.000 |
| Felipe | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miguel | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pedro | 1.000 | -2.000 | 2.000 |
| Erro Médio | 0.175 | -0.375 | 0.350 |

Tabela 6. Erros de medição de ressalto – Paquímetro (mm).

A medição de ressalto também apresentou dispersão elevada. Destaca-se o paquímetro de Pedro com erros de +1,000 mm (10 mm), –2,000 mm (23 mm) e +2,000 mm (75 mm), sugerindo possível má calibração ou erro de leitura do operador.

| Operador | 2 mm | 5 mm | 10 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Inácio | -0.003 | -0.002 | -0.001 |
| Vitor | -0.005 | -0.025 | -0.008 |
| Henrique | 0.014 | 0.008 | -0.005 |
| Felipe | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| Miguel | -0.014 | -0.020 | -0.100 |
| Pedro | -0.002 | -0.002 | -0.004 |
| Erro Médio | -0.002 | -0.007 | -0.019 |

Tabela 7. Erros de medição externa – Micrômetro (mm).

Os micrômetros apresentaram erros de magnitude significativamente menor que os paquímetros, coerente com sua resolução superior (0,001 mm). O micrômetro de Miguel (57001590) apresentou o maior desvio (–0,100 mm no ponto de 10 mm), indicando possível necessidade de recalibração.

Método de medição empregado. O método de medição empregado para a calibração foi o da comparação direta (zeragem), em que se determina o erro do instrumento comparando sua indicação com um valor de referência conhecido. Neste caso, utilizaram-se blocos padrão calibrados com rastreabilidade ao Inmetro. De acordo com a classificação do VIM (Vocabulário Internacional de Metrologia), trata-se de um método de medição direto, comparativo e por indicação.

Diagrama de Ishikawa – Fontes de erro. A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se observar discrepâncias dos valores reais dos blocos padrões em relação às medidas realizadas devido a diversos fatores que podem ser analisados através do Diagrama de Ishikawa, conforme as categorias tradicionais (6M):

Mão de obra (operador): erro de paralaxe na leitura do nônio ou tambor; força de medição irregular; posicionamento incorreto da peça; falta de treinamento na técnica de medição (profundidade e ressalto exigem maior habilidade); interpolação subjetiva de frações de divisão.

Máquina (instrumento): desgaste dos bicos, orelhas ou faces de medição; folga no cursor móvel; erro de zero; histerese mecânica no fuso micrométrico; deformação do arco do micrômetro; deficiência na catraca limitadora de torque. Os aparelhos podem estar descalibrados, e é o que se busca analisar.

Material (padrão/peça): liga metálica que sofre dilatação térmica; desgaste superficial dos blocos padrão; deformação elástica sob força de medição; rugosidade superficial; presença de rebarbas ou impurezas.

Meio ambiente: sala com temperatura e umidade não controladas; variação em relação à temperatura de referência (20 °C conforme ISO 1); gradientes térmicos; contaminação por poeira; vibrações mecânicas externas.

Método: preparação manual que permite erros; número insuficiente de repetições nas medições de profundidade e ressalto (apenas 1 repetição); falta de verificação do zero antes de cada série; sequência de medição não aleatorizada.

Medida: falta de padronização nas análises feitas pelos alunos; resolução limitada do nônio (0,05 mm); arredondamento da leitura; erro de quantização; legibilidade das graduações.

Medições ascendentes e descendentes. Medições ascendentes são aquelas realizadas a partir de um padrão de referência inferior para um superior, enquanto medições descendentes seguem o sentido inverso. Sim, o sentido da medição influencia o resultado final. Este fenômeno é denominado histerese e constitui uma importante fonte de erro sistemático.

A histerese resulta de folgas mecânicas (backlash) nas guias do instrumento, atrito estático nas superfícies de deslizamento e deformações elásticas residuais. Quando o cursor ou fuso inverte o sentido de deslocamento, o contato mecânico não responde imediatamente, gerando diferença entre a posição real e a indicada.

É importante frisar que são necessárias medições em ambos os sentidos (ascendente e descendente) na calibração dos instrumentos, para que se possa quantificar e reportar o erro de histerese. Nos dados do presente ensaio, as medições foram realizadas apenas em sentido ascendente, de modo que o efeito não pôde ser diretamente quantificado. Recomenda-se que futuros ensaios incluam ciclos bidirecionais.

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que os paquímetros apresentaram, em sua maioria, erros dentro da resolução do instrumento (0,05 mm) para as medições externas. A exceção foi o paquímetro de Henrique (15820334), que apresentou erro sistemático de –0,050 mm no ponto de 20 mm em todas as repetições.

As medições internas revelaram erros sistemáticos positivos generalizados no ponto de 23 mm, com destaque para o paquímetro de Vitor (+0,400 mm). As medições de profundidade e ressalto foram as que apresentaram maior dispersão, com o paquímetro de Pedro exibindo erros anormalmente elevados na medição de ressalto.

Os micrômetros apresentaram erros de magnitude significativamente inferior, coerente com sua resolução superior. O micrômetro de Miguel (57001590) foi o que apresentou maior desvio (–0,100 mm no ponto de 10 mm), sugerindo necessidade de recalibração.

Analisando os resultados globalmente, conclui-se que o micrômetro gera menores erros na medição externa quando comparado ao paquímetro. Contudo, vale ressaltar a versatilidade do paquímetro, que, além da medida externa, é capaz de realizar medições internas, de profundidade e de ressalto. As divergências encontradas derivam-se principalmente da combinação entre possível má calibração dos aparelhos e erros de leitura por parte dos operadores.

SUGESTÕES

Como sugestão de melhoria para futuros experimentos, recomenda-se: uma maior instrução prévia sobre a utilização de cada instrumento, incluindo explicação detalhada da leitura das escalas e do posicionamento correto do instrumento; a realização de medições em ambos os sentidos (ascendente e descendente) para quantificação do erro de histerese; o aumento do número de repetições nas medições de profundidade e ressalto; e o controle rigoroso das condições ambientais (temperatura de 20 ± 1 °C, conforme norma).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM). 3. ed. Rio de Janeiro: Inmetro, 2012.

FERRAMENTAS KENNEDY. Entenda tudo sobre paquímetro. Disponível em: <https://www.ferramentaskennedy.com.br/blog/entenda-tudo-sobre-paquimetro>. Acesso em: abr. 2026.

FERRAMENTAS KENNEDY. Micrômetro: para que serve e como ler. Disponível em: <https://www.ferramentaskennedy.com.br/blog/micrometro-para-que-serve-e-como-ler>. Acesso em: abr. 2026.

INSTRUSUL. Como Ler Micrômetro. Publicado em 18 de setembro de 2017. Disponível em: <https://blog.instrusul.com.br/como-ler-micrometro>. Acesso em: abr. 2026.